1.- Nombre del producto:

Test D-Dímer Accu-Tell

ABT - CT-B110

2.- Uso al que está destinado: La prueba rápida en cassette D-Dímer ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de D-Dímero que ayuda en el diagnóstico de trombosis venosa profunda (TVP), embolia pulmonar (EP) y coagulación intravascular diseminada (CID).

3.-Fundamentos del método:

RESUMEN

El D-Dímero es un biomarcador que indica globalmente la activación de la hemostasis y la fibrinólisis. Es un producto de la degradación de la fibrina, que se produce cuando la reticulación de fibrina se degrada por la actividad fibrinolítica inducida por la plasmina. El D-Dímero de fibrina, un marcador de la formación y degradación de fibrina en curso, es el ensayo clínico más comúnmente utilizado para la detección de la activación del sistema de coagulación. Como los niveles plasmáticos de D-Dímero están elevados después de la formación del coágulo, la medición del D-Dímero se usa rutinariamente junto con parámetros clínicos en la evaluación inicial de la sospecha de VTE agudo. La medición de los niveles de D-Dímero elevados proporciona indicaciones pronosticas para una variedad de afecciones que incluyen tromboembolismo venoso, coagulación intravascular diseminada, enfermedad cardiovascular, enfermedades infecciosas y cáncer. La prueba rápida en cassette D-Dímer ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) es una prueba para detectar cualitativamente la presencia de D-Dímero en muestras de sangre completa, suero o plasma. La prueba utiliza anticuerpos monoclonales para detectar selectivamente niveles elevados de D-Dímero en sangre completa, suero o plasma.

PRINCIPIO

La prueba rápida en cassette D-Dímer ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) es un inmunoensayo cromatográfico que incluye anticuerpo anti-D-Dímero conjugado con partículas de oro coloidal, anticuerpo anti- D-Dímero en la línea de prueba y anticuerpo IgG en la línea de control. Durante la prueba, la muestra de sangre completa, suero o plasma reacciona con partículas recubiertas con anticuerpo anti-D-Dímero en el cassette de prueba. La mezcla migra hacia la superficie de la membrana cromatograficamente por acción de capilaridad y reacciona con el anticuerpo anti-D-Dímero en la membrana en la región de línea de prueba. Si la muestra contiene D-Dímero, aparecerá una línea púrpura en la región de la línea de prueba. La presencia de esta línea púrpura indica un resultado positivo, mientras que su ausencia indica un resultado negativo. Para servir como un control de procedimiento, siempre aparecerá una línea púrpura en la región de la línea de control que indica que se ha agregado el volumen apropiado de muestra y se ha producido la absorción de la membrana.

4.-Formas de presentación:

- Cassette de prueba x 20  determinaciones

- 20 Pipetas/ gotero

- Buffer x 3 ml (0.02% NaN3+0.025% Sulfato de Kanamicina)

- Manual de instrucciones

REACTIVOS

La prueba rápida en cassette D-Dímer ACCU-TELL® (Sangre completa/Suero/Plasma) contiene partículas recubiertas con anticuerpo anti-D-Dímero y anticuerpo anti-D-Dímero recubiertos en la membrana

5. Materiales requeridos no suministrados

| - Contenedor de recolección de muestra - Centrífuga - Temporizador PaPara punción capilar de sangre completa - Lancetas |  |
| --- | --- |

6-ESTABILIDAD Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

El kit puede conservarse a temperatura ambiente o refrigerado (2 – 30  ͦ C). El dispositivo de detección es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase sellado. El dispositivo de detección debe permanecer dentro del envase hasta su uso. NO CONGELAR. No lo utilice después de la fecha de caducidad.

7.- Precauciones y advertencias sobre su uso. Limitaciones del método, sustancias interferentes, etc:

- Sólo para uso diagnóstico profesional in vitro. No usar después de la fecha de vencimiento.

- La prueba debe permanecer en el envoltorio sellado hasta su uso.

- No comer, beber ni fumar en el área donde se manipulan las muestras o los kits.

- Manejar todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observar las precauciones establecidas contra los riesgos microbiológicos en todos los procedimientos y seguir los protocolos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.

- Usar ropa protectora, como batas de laboratorio, guantes desechables y protección ocular cuando se tomen las muestras de las pruebas.

- Todas las pruebas utilizadas, las muestras y el material potencialmente contaminado debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.

- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente los resultados.

- No mezclar los componentes de diferentes lotes.

LIMITACIONES

1. La prueba rápida en cassette D-Dímer ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) es solo para uso diagnóstico in vitro. La prueba solo debe usarse para la detección de D-Dímero en muestras de sangre completa, suero o plasma. Ni el valor cuantitativo ni la tasa de incremento de D-Dímero se pueden determinar mediante esta prueba cualitativa.

2. La prueba rápida en cassette D-Dímer ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) solo indica la presencia de D-Dímero en la muestra y no debe utilizarse como único criterio para el diagnóstico de trombosis venosa profunda (TVP), embolia pulmonar (EP) y coagulación intravascular diseminada (CID).

3. Para su confirmación, se debe realizar un análisis adicional de las muestras según las pautas de las autoridades sanitarias locales, como ELISA.

4. Al igual que con todas las pruebas de diagnóstico, todos los resultados deben ser interpretados junto con otra información clínica disponible para el médico.

5. Esta prueba está destinada solo para fines de detección.

6.Un resultado negativo no excluye la posibilidad de trombosis. Por lo tanto, el resultado obtenido con la prueba rápida en cassette D-Dímer ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) debe utilizarse junto con el hallazgo clínico para

hacer un diagnóstico preciso.

8-Resumen y explicación del ensayo:

【OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA】

- La prueba rápida en cassette D-Dímer ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) puede utilizarse usando sangre completa (venopunción o punción capilar), suero o plasma.

Para la recolección de muestra de sangre completa por punción capilar:

- Lave la mano del paciente con agua tibia y jabón o limpie con algodón impregnado en alcohol. Dejar secar.

- Masajear la mano sin tocar el sitio de punción frotando la mano hacia la punta del dedo medio o anular.

- Puncionar en la piel con una lanceta estéril. Limpiar el primer signo de sangre.

- Frotar suavemente la mano desde la muñeca a la palma y el dedo para formar una gota redonda de sangre sobre el sitio de la punción.

- Agregue la muestra de sangre completa por punción capilar a la prueba mediante el uso de un tubo capilar:

- Toque el extremo del tubo capilar con la sangre hasta que se llene aproximadamente 50 μL. Evitar las burbujas de aire.

- Colocar la pipeta en el extremo superior del tubo capilar, luego apretar la pipeta para dispensar la sangre completa al área de muestra del cassette de prueba.

- Separar suero o plasma de la sangre lo antes posible para evitar la hemólisis. Usar solo muestras claras no hemolizadas.

- Las pruebas se deben realizar inmediatamente después de que se hayan recolectado las muestras. No dejar las muestras a temperatura ambiente durante períodos prolongados. Las muestras de suero y plasma pueden ser almacenadas a 2 – 8°C hasta 3 días. Para almacenar a largo plazo, las muestras deben mantenerse por debajo los -20°C. La sangre completa recolectada mediante venopunción deben almacenarse a 2 – 8°C si la prueba se realizará dentro de 2 días de la recolección. No congelar las muestras de sangre completa. La sangre completa recolectada por punción capilar debe ser analizada inmediatamente.

- Poner las muestras a temperatura ambiente antes de realizar la prueba. Las muestras congeladas deben descongelarse completamente y mezclarse bien antes de realizar la prueba. Las muestras no deben congelarse y descongelarse repetidamente.

- Si se deben enviar muestras, deben embalarse de acuerdo con las regulaciones locales que cubren el transporte de agentes etiológicos.

9-Instrucciones de uso

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Permitir que la prueba, la muestra, el buffer y/o los controles alcancen la temperatura ambiente (15 – 30°C) antes de realizar la prueba.

1. Poner el envoltorio a temperatura ambiente antes de abrir. Retirar el cassette de prueba del envoltorio sellado y usar dentro de una hora.

2. Colocar el cassette en una superficie limpia y nivelada.

Para muestras de Suero o Plasma:

- Sostener la pipeta verticalmente y transferir 1 gota de suero o plasma (aproximadamente 25 μL) al área de muestra, después agregar 1 gota de buffer (aproximadamente 40 μL) y encender el temporizador. Ver la ilustración a continuación.

Para muestras de Sangre Completa por Venopunción:

- Sostener la pipeta verticalmente y transferir 2 gotas de sangre completa (aproximadamente 50 μL) al área de muestra, después agregar 1 gota de buffer (aproximadamente 40 μL) y encender el temporizador. Ver la ilustración a continuación.

Para muestras de Sangre Completa por Punción Capilar:

- Para usar un tubo capilar: llenar el tubo capilar y transferir aproximadamente 50 μL de muestra de sangre completa por punción capilar al área de muestra del cassette de prueba, después agregar 1 gota de buffer (aproximadamente 40 μL) y encender el temporizador. Ver la ilustración a continuación.

3. Esperar a que aparezcan la línea(s). Leer los resultados a los 15 minutos. No interpretar los resultados después de 20 minutos.

10.- Interpretación de resultados:

POSITIVO:* Aparecen dos líneas. Una línea púrpura debe estar en la región de la línea de control (C) y otra línea aparentemente púrpura debe estar en la región de línea de prueba (T)

*NOTA: la intensidad de color en la región de línea de prueba (T) variará dependiendo de la concentración de D-Dímero presente en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color en la región de línea de prueba (T) debe considerarse positivo.

NEGATIVO: Aparece 1 línea púrpura en la región de control (C). No aparece una línea coloreada en la región de prueba (T).

INVALIDO: La línea de control no aparece. El volumen de muestra es insuficiente o las técnicas de procedimiento son incorrectas son las razones más probables para la falla en la línea de control. Revisar el procedimiento y repetir la prueba con un cassette de prueba nuevo. Si el problema persiste, suspender el uso del kit de prueba inmediatamente y contactar a su distribuidor local.

11-Control de Calidad Interna

Se incluye un control de procedimiento en la prueba. Una línea púrpura que aparece en la región de control (C) se considera un control de procedimiento interno. Confirma que la membrana absorbe adecuadamente.

No se proporciona control estándar con este kit; sin embargo, se recomienda que los controles positivos y negativos se prueben como una buena práctica de Laboratorio para confirmar el procedimiento y verificar el rendimiento adecuado de la prueba.

12.- Descripción de las características del sistema: Sensibilidad, Precisión, Exactitud, Especificidad, Potencia y Estabilidad:

VALORES ESPERADOS

La prueba rápida en cassette D-Dímer ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) ha sido comparada con una prueba líder comercial (Productos con ventaja en el mercado) demostrando una precisión global de 97%.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN

Sensibilidad y Especificidad

La prueba rápida en cassette D-Dímer ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) ha sido evaluado con muestras obtenidas de donantes de sangre aparentemente sanos y muestras de pacientes. El resultado muestra que la sensibilidad de la prueba rápida en cassette D-Dímer ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) es de 97.4% y la especificidad es de 98.1% en relación con otra pruebas rápida.

| Método |  | Otra prueba rápida |  | Resultados Totales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCU-TELL Prueba Rápida en D-Dímero (Sangre Total / Suero / Plasma) | Resultados | Positivo | Negativo |  |
|  | Positivo | 76 | 2 | 78 |
|  | Negativo | 2 | 101 | 103 |
| Resultados Totales |  | 78 | 103 | 181 |

Sensibilidad Relativa: 76/78 = 97.4% (95% IC*: 91.0% - 99.7%)

Especificidad Relativa: 101/103 = 98.1% (95% IC*: 93.2% - 99.8%)

Precisión: (76+101)/(78+103) = 97.8% (95% IC*: 94.4% - 99.4%)

*Intervalo de Confianza

PRECISIÓN

Intra – Ensayo

La precisión interna se ha determinado mediante el uso de 15 repeticiones de al menos tres muestras: muestras con niveles de D-Dímero a 0 μg/ml, 0.5 μg/ml y 5 μg/ml. Las muestras fueron identificadas correctamente >99% de las veces.

Inter – Ensayo

La precisión entre corridas se ha determinado mediante 3 ensayos independientes en las mismas tres muestras: 0 μg/ml, 0.5 μg/ml y 5 μg/ml de D-Dímero. 0 pg/mL, 450 pg/mL, 1000 pg (mL, 3000 pg/mL de NT-proBNP. Se analizaron tres lotes diferentes de la prueba rápida en cassette D-Dímer ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) han sido probados usando estas muestras. Las muestras fueron identificadas correctamente >99% de las veces.

Reactividad cruzada

La prueba rápida en cassette D-Dímer ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) ha sido probada con muestras positivas para Fibrinógeno, Monómero de Fibrina, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, anti-VHC, anti-VIH, Sífilis, anti-H.pylori. Los resultados no mostraron reactividad cruzada.

Sustancias Interferentes

Las siguientes sustancias potencialmente interferentes se agregaron a D-Dímero muestras negativas y positivas, respectivamente

Acetaminofeno: 20 mg/dL

Cafeína: 20 mg/dL

Ácido Acetilsalicílico: 20 mg/dL

Ácido Gentísico: 20 mg/dL

Ácido Ascórbico: 20 mg/dL

Albúmina: 10,500 mg/dL

Creatinina: 200 mg/dL

Hemoglobina: 1,000 mg/dL

Bilirrubina: 1,000 mg/dL

Ácido Oxálico: 600 mg/dL

Colesterol: 800 mg/dL

Triglicéridos: 1,600 mg/Dl

Ninguna de las sustancias en las concentraciones probadas interfirió en el ensayo.

13.- Referencias Bibliográficas:

1. Cihan Ay, Daniela Dunker, Robert Pirker, Johannes Thaler, Peter Quehenberger, Oswald Wagner, Christoph Zielinski, Ingrid Pabinger Haematologica. 2012 August; 97(8):1158-1164. doi: 10.3324/haematol.2011.054718.

2. S Goya Wannamethee, Peter H Whincup, Lucy Lennon, Olia Papacosta, Gordon D Lowe J Am Geriatr Soc. 2014 December; 62(12): 2357-2362. Published online 2014 December 17. doi: 10.1111/jgs.13133.

3. J Extracell Vesicles. 2015; 4: 10.3402/jev.v4.27783. Published online 2015 April 21. doi: 10.3402/jev.v4.27783.

4. Rao KM, Pieper CS, Currie MS, et al. Variability of plasma IL-6 and cross linked fibrin D-dimer over time in community dwelling elderly subjects. Am J Clin Pathol. 1994;102:802-805.

Establecimiento elaborador: AccuBioTech Co. Ltd.

Building 10, N° 28, Yuhua Road, 101300, Beijing, China

Importador: IRAOLA y CIA. S.A.

Viamonte 2146 – Piso 7º y 10º Tel. 4952-9800

Ciudad de Buenos Aires – (CP 1056ABH) – Argentina

Director Técnico: Farmacéutica  SUSANA E INDABURU –  M.N. 11653

Autorizado por la A.N.M.A.T. PM 95-229