,					MANUAL DE INSTRUCCIONES

1 - Nombre comercial del producto:
					CHLAMY-CHECK-1 STRIP

2 - Descripción de la finalidad de uso del producto:
Es un ensayo directo, basado en un inmunoensayo  inmunocromatográfico, para la detección visual del antígeno de Chlamydia en muestras endocervicales, uretrales y orina masculina. Auxiliar en el diagnóstico de infecciones por Chlamydia.

3 - Descripción del principio de acción o aplicación del producto, informando la base científica así como la explicación concisa de la metodología, técnicas o reacciones involucradas:
La Chlamydia es una bacteria gram negativa, la cual está obligada a adaptarse a una existencia intracelular, hospedándose en células eucarióticas. Se conocen tres especies diferentes, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae y Chlamydia psittaci. Estos patógenos son ampliamente conocidos por causar trachoma, el  cual afecta a alrededor de un  millón de personas en el tercer mundo y ha sido reconocido como el mayor agente etiológico causante  de una variedad de infecciones transmitidas sexualmente a través de tracto urogenital en países industrializados.

La infección chlamydial humana abarca inclusión-tracoma-conjuntivitis (TRIC), linfogranuloma venéreo ( LGV) y un incremento en el número de infecciones de transmisión sexual (al menos 25 síndromes clínicos), que son considerados previos a la aparición de otros agentes de etiología desconocida (proctitis, cervicitis, infertilidad, síndrome de Reiter, epididimitis, enfermedad inflamatoria pélvica y embarazo ectópico). Desde que la infección chlamydial responde bien al tratamiento con antibióticos y se esta aumentando dramáticamente la incidencia, su rápido diagnóstico en laboratorios clínicos es esencial para una terapia exitosa. Varios métodos son útiles para diagnosticar una infección por Chlamydia incluyendo cultivos celulares, inmunofluorescencia, EIA o PCR.

CHLAMY-CHECK-1 Strip es un inmunoensayo sensible, rápido y específico capaz de detectar en forma directa una infección por Chlamydia en hisopados endocervicales y uretrales  provenientes de hombres o mujeres, o en orina masculina.

El test CHLAMY-CHECK-1 detecta a la Chlamydia por el antígeno lipopolisacárido especifico. El método emplea una única combinación de  conjugado monoclonal-coloreado y anticuerpo en una fase sólida  para identificar el antígeno LPS en las muestras,  con alta especificidad y sensibilidad.

En este ensayo, la muestra es en principio tratada con una solución buffer para aislar organismos de Chlamydia trachomatis, si ellos están presentes. A  medida que las muestras en ensayo corren a través de la almohadilla absorbente, el conjugado anticuerpo-colorante se une al epitope del lipopolisacárido de género específico (antígeno LPS) de la Chlamydia, formando un complejo antígeno-anticuerpo.

La almohadilla está en contacto con una tira cromatográfica que contiene una región con anticuerpo policlonal anti LPS inmovilizado.

La mezcla del extracto oro coloidal (complejo antígeno-anticuerpo) se mueve por capilaridad a lo largo de la tira formando una línea de complejo inmovilizado por la zona del anticuerpo en la región de ensayo, indicando la presencia de antígeno de Chlamydia en el extracto (línea de color rosado).

Si no hubiese antígeno presente, la zona de ensayo permanecerá clara.

CHLAMY-CHECK-1 Strip, también provee un dispositivo de control integral del ensayo. La aparición de una línea de color rosado en la zona de control, formada por la mezcla de oro coloidal inmovilizado, nos muestra que el ensayo fue realizado correctamente.

4 – Composición y descripción cualicuantitativa de los componentes provistos con el producto:
Los reactivos se presentan listos para su uso.
a) Tira reactiva CHLAMY-CHECK 1 STRIP: Se compone de una tira reactiva absorbente.
b) Solución de extracción: Cada 100 ml contiene:
- Azida sódica..............................................0.05 g.
- Agua para inyectables.........................cps.100 ml.

5 - Descripción de todos los materiales provistos para su uso con el producto.
Kit para realizar 20 ensayos. Cada kit contiene: 
Solución de extracción: Frasco gotero conteniendo azida sódica 0.05 %: 2 x 10 ml.
CHLAMY-CHECK-1  Strip: 20 tiras reactivas strip en su envase plástico con desecante.

Contiene regiones separadas de anticuerpo monoclonal anti-Chlamydia marcado con oro-coloidal, anticuerpo policlonal anti-Chlamydia  y anticuerpo anti-ratón de cabra.
Hisopos: 20
Tubos de extracción: 20
Manual de instrucciones: 1

6 - Condiciones de conservación:
CHLAMY-CHECK-1 STRIP debe conservarse a temperatura ambiente (4-30 °C).

No congelar el kit de ensayo.

Chlamy-Check-1 es estable hasta la fecha de expiración que figura inscripta en el envoltorio y en la caja.

7 - Descripción de las precauciones, cuidados especiales y aclaraciones sobre los riesgos con el uso del producto:
1 - Este ensayo es de uso exclusivo para diagnóstico in vitro.

2 -  Manipular todas las muestras como si las mismas contuvieran agentes infecciosos. Cuando se completa el proceso de ensayo, eliminar los hisopos cuidadosamente, después de autoclavarlos durante al menos una hora. Alternativamente pueden ser tratados con solución de hipoclorito de sodio 0.5 al 1%, durante 1 hora antes de desecharlos.

3 - Usar ropa protectora tal como guardapolvos y guantes descartables mientras se toma la muestra y en el ensayo de las mismas.

4 - No comer, beber, o fumar en el área donde se manipulan las muestras y los reactivos.

5 - Evitar todo contacto entre manos y ojos o nariz durante la toma de muestras y el ensayo.

6 - La solución de extracción del kit contiene azida sódica (NaN3), la cual en contacto con cañerías de plomo y cobre puede reaccionar formando azidas metálicas explosivas. Usar grandes cantidades de agua para enjuagar los reactivos que deseche.

7 - No mezclar los componentes del kit con otros de diferentes lotes. No utilizar con posterioridad a la fecha de vencimiento consignada. Descartar la unidad con posterioridad a su uso.
8 - Leer cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar el test.

9 - No utilizar el test si su envoltorio protector estuviera dañado.

8 - Muestra a emplear. Condiciones de obtención de la misma:
Para la mejor realización de cualquier test para la detección de Chlamydia trachomatis, es extremadamente importante una adecuada  técnica de recolección de la muestra.

Los organismos de Chlamydia trachomatis son bacterias  intracelulares que crecen dentro de las células epiteliales del cervix o de la uretra.
Es necesario frotar el hisopo contra la superficie de los canales uretral o cervical, a fin de obtener una muestra adecuada. Se recomienda el siguiente método de recolección de muestra para el test CHLAMY-CHECK 1 STRIP.
a) Para muestras cervicales:
1 - Utilice el hisopo que se incluye en el kit. Como alternativa, un hisopo con punta de fibras de rayón o dacrón. No utilice hisopos con punta de alginato de calcio o algodón, mango de madera o impregnados con carbón o medios de transporte que contengan agar o gelatina.
2 - Elimine la mucosidad excesiva del área endocervical con otro hisopo o bien con un algodón, y descártela.

NOTA: Se pueden obtener falsos resultados positivos, si se omite la remoción de la mucosidad.
3 - Introduzca el hisopo en el canal endocervical, hasta que ya no se vea la mayor parte de la punta. Rote el hisopo durante 15-30 segundos, retírelos sin tocar ninguna superficie vaginal y colóquelo en el tubo de recolección de muestra (tubo seco no incluido), si la muestra no se va a analizar de inmediato.
4 - Es preferible analizar las muestras de los pacientes en forma inmediata, luego de la recolección de las mismas. De no ser posible, las muestras deberán colocarse en un tubo plástico, seco y almacenarse refrigeradas (2-8°C) durante un máximo de 72 horas. No congelar. Si el análisis se realiza en un sitio distinto al lugar donde se recolectó la muestra, transportar la misma al lugar del análisis en el momento de su realización.

A fin de analizar las muestras proceda a efectuar el análisis de acuerdo a las instrucciones dadas en el punto Procedimiento del test.
b) Para muestras uretrales:
1 - Para muestras uretrales se deberán utilizar hisopos estándar de alambre con punta de fibra (no incluidos). El paciente debe tener por lo menos una hora de retención de liquido.
2 - Introduzca el hisopo dentro de la uretra unos 2-4 cm, rótelo durante 3-5 segundos y retírelo. Colóquelo en el tubo de recolección de muestras (tubo de plástico, seco - no incluido) si la muestra no se va a analizar de inmediato.
3 - Es preferible analizar las muestras de los pacientes en forma inmediata, luego de la recolección de las mismas. De no ser posible, las muestras deberán colocarse en un tubo plástico, seco y almacenarse refrigeradas (2-8° C) durante un máximo de 72 hs. No congelar.

Si el análisis se realiza en un sitio distinto al lugar donde se recolectó la muestra, transportar la misma al lugar del análisis en el momento de su realización.

A fin de analizar las muestras, proceda a efectuar el análisis de acuerdo a las instrucciones dadas en el punto Procedimiento del test.
c) Para muestras de orina masculina:
Instruya al paciente para que recoja por lo menos 20 a 40 ml de la primera orina del día, en un recipiente limpio y esterilizado (no incluido en el kit) sin agregar conservantes. Se prefiere la muestra de la primera orina de la mañana para lograr la mayor posibilidad de recuperación de antígeno de Chlamydia.
Si las muestras de orina no se van a analizar el día de la recolección, se pueden almacenar refrigeradas (2-8°C) sólo durante 72 horas.

9 - Descripción del proceso de medición:
Resumen y explicación del ensayo: Leer atentamente las instrucciones antes de proceder a la evaluación del ensayo y seguirlas expresamente.

Verifique que todos los reactivos, unidades de ensayo, e hisopos, estén a temperatura ambiente antes de comenzar la prueba.

a) Extracción de la muestra:

Para las muestras con hisopo:
1 - Llene el tubo de extracción con 22 gotas (0.9 ml) de solución de extracción.
2 - Sumerja el hisopo en el tubo de extracción y gírelo vigorosamente durante 10 segundos para asegurar una mezcla adecuada de la muestra del hisopo con la solución de extracción.
3 - Coloque el tubo de extracción que contiene el hisopo en el soporte para tubos de ensayo (no incluido) y deje a temperatura ambiente durante 10-15 minutos (tiempo de extracción).
4 - Gire el hisopo 2 ó 3 veces durante algunos segundos mientras dure el tiempo de extracción, presionando el mismo contra la pared del tubo de extracción.
5 - Al finalizar el tiempo de extracción (10-15 minutos), quite el líquido del hisopo completamente, presionándolo contra el borde del tubo y retire suavemente el hisopo del tubo.
6 - Descarte el hisopo siguiendo las instrucciones para manipular agentes infecciosos (ver el punto Precauciones). 
El extracto del hisopo puede permanecer a temperatura ambiente hasta 30 minutos, sin afectar el resultado del test CHLAMY-CHECK 1 STRIP.
Procedimiento alternativo, sólo para muestras de orina masculina:
1 - Se deberán centrifugar las muestras de orina recolectadas, con el fin de recoger las partículas que eventualmente pudiesen contener células de Chlamydia.
2 - Centrifugue la orina (por lo menos 15 ml) a 10.000 r.p.m. durante 10 minutos.
3 - Descarte cuidadosamente el sobrenadante y agregue 22 gotas de la solución de extracción al sedimento del tubo.
4 - Resuspenda el sedimento, pipeteando adentro y afuera, con una pipeta descartable, hasta que la suspensión sea homogénea.
5 - Transfiera el sedimento resuspendido a un tubo de extracción utilizando la pipeta descartable.
6 - Realice el ensayo según se describe en Procedimiento del test.

b) Procedimiento del test:
1 - Retire la unidad del test CHLAMY-CHECK 1 STRIP de su envoltorio protector.
2 - Rotule la tira reactiva Strip con el nombre del paciente o número de control.
3 - Sumerja la tira reactiva Strip dentro del tubo conteniendo el extracto. No sumergir por sobre la marca azul. Si el nivel del extracto dentro del tubo es menor que 1,5 cm, la tira reactiva puede ser dejada verticalmente dentro del tubo por 20 minutos. De otra manera,  debería ser puesta verticalmente en otro tubo o colocada en una superficie plana y horizontal.
4 - El resultado del test deberá leerse a los 20 minutos.

10 - Descripción de los procedimientos de cálculos:
1 - Negativo: Una sola línea coloreada aparece en la banda de control, evidenciando que el test ha sido realizado correctamente

2 - Positivo: Si aparecen dos (2) líneas, claramente distinguibles, indica un resultado positivo y que la muestra contiene antígeno chlamydial.
3 - Inconcluso: Si no aparece ninguna línea, se deberá repetir el ensayo con una nueva tira reactiva strip. Con este propósito, se puede utilizar el remanente de la mezcla de extracción o bien recolectar una nueva muestra.

11 - Informaciones sobre las limitaciones del proceso de medición, incluyendo orientaciones sobre la utilización de pruebas adicionales más específicas o sensibles, cuando los resultados así lo sugieran.
1- El test CHLAMY-CHECK-1 es para uso diagnostico in vitro únicamente. El test debería ser usado para la detección de Chlamydia trachomatis. solamente y para muestras recolectadas de región endocervical, uretral y de  orina masculina

2 - Las muestras que contienen una excesiva cantidad de moco o sangre podrían dar resultados falsos positivos.

3 - Como todos los test inmunologicos para Chlamydia trachomatis, este test no puede distinguir entre organismos biológicamente activos o inactivos.

4 - Este test indicaría solamente la presencia o ausencia del antígeno de Chlamydia trachomatis  en las muestras y no deberían ser usadas como la única base para diagnosticar una infección chlamydial.

5 - Si los síntomas clínicos persisten y el resultado del test fue negativo, una prueba adicional de laboratorio es requerida por ejemplo un cultivo celular.
6 - Como en todas las pruebas de diagnóstico, los resultados deben ser interpretados junto con otros resultados de laboratorio, investigaciones clínicas y la historia del paciente.

12 - Descripción de las características de desempeño del producto, detallando:

a) Sensibilidad y especificidad:

Un estudio fue realizado en 425 muestras endocervicales o uretrales. Ellas fueron  ensayadas usando CHLAMY-CHECK-1 y el método de cultivo celular. En caso de resultados discrepantes entre CHLAMY-CHECK-1 y el cultivo, las muestras han sido ensayadas utilizando el método PCR (Amplicor-Roche).

Los resultados son resumidos en la siguiente tabla:

| Método de referencia |  | CULTIVO CELULAR |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | - |  |
| CHLAMY-CHECK-1 | + | 67 | 1 | 68 |
|  | - | 5 | 352 | 357 |
|  |  | 72 | 353 | 425 |

De acuerdo con estos resultados la sensibilidad de CHLAMY-CHECK-1 fue del 93% (67/72) y la especificidad fue del 99,7% (352/353).

La línea celular L2 fue usada como referencia para comparar la sensibilidad de los tres métodos (cultivo, CHLAMY-CHECK-1 y PCR). Los resultados de tres métodos se resumen en la tabla siguiente:

| Cultivo de referencia: línea celular L2 | CHLAMY-CHECK-1 | Cultivo celular | PCR |
| --- | --- | --- | --- |
| Mayor dilución para un resultado positivo | 10-7 | 10-9 | 10-15 |

Los resultados del análisis muestran que el método por Cultivo es aproximadamente 100 veces más sensible comparándolo con Chlamy Check-1 strip. El método PCR muestra una sensibilidad mucho mayor que la del cultivo.

La diferencia en la sensibilidad entre Chlamy Check-1 strip y otros métodos puede ser explicada por el hecho de que cierto número de células infectadas no están suficientemente afectadas por la solución de extracción utilizada.

b) Reacciones cruzadas:

CHLAMY-CHECK-1 detecta el antígeno LPS el cual es común a varios especies de Chlamydia, así Chlamydia pneumoniae y Chlamydia psittaci  reaccionan en forma cruzada.

Por otro lado, no fue observada alguna reacción cruzada con la mayoría de microorganismos que podrían ser encontrados en muestras genitales.

La siguiente lista de microorganismos no reaccionan con CHLAMY-CHECK-1:

Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Lactobacillus acidophilus, Pseudomonas aeruginosa, Saccharomyces cerevisae, Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris, Mycobacterium smegmatis, Corynebacterium xerosis, Klebsiella pneumoniae, Bacteroides, Gardnerella, Mycoplasma y Ureaplasma.

13 – Referencias Bibliográficas

1.- CDC. Chlamydia Trachomatis Infections: Policy Guidelines for Revention and Control, U.S. Department of Health and Human Services public health services, Centers Diasease control, Atlanta center for prevention services. Division of sexually transmited Diseases, Georgia, August 1985.

2.- Schachter, J. and Dawson, CR., Human Chlamydial Infection, PSG Publishing Company, Litleton, Massachusetts, 1978.

3.- Schachter, J. chlamydial Infections, Parts 1-3, N. Engl. J. Med., 298, 428-435, 490-495, 540-549 (1978).

4.- Thompson, S.E., Epidemiology of Sexually Transmitted Chlamydia Trachomatis Infections, Rev.infect Dis., 4 (suppl), S 758-771 (1982).

ELABORADOR: VEDALAB
Rue de l'Expansion - ZAT du Londeau - CERISE - B.P. 181
61006 - ALENÇON - CEDEX - FRANCIA
IMPORTADOR Y ACONDICONADOR: IRAOLA Y CIA. S.A.
Viamonte 2146 Pisos 7º y 10º - Ciudad Autónoma  de Buenos Aires

TE 4952-9800
Director Técnico: SUSANA INDABURU – Farmacéutica MN 11653

"Autorizado por el Ministerio de Salud Certificado Nº 001998”

------------------------------------------------