1.- Nombre del producto:

Test rápido anticuerpo de H.pylori Accu-Tell

2.- Uso al que está destinado: La prueba rápida en cassette ACCU-TELL® H. pylori (sangre completa / suero / plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos contra H.pylori en sangre completa, suero o plasma para ayudar en el diagnóstico de la infección por H.pylori .

3.-Fundamentos del método:

RESUMEN

H.pylori es una pequeña bacteria con forma de espiral que vive en la superficie del estómago y el duodeno. Está implicado en la etiología de una variedad de enfermedades gastrointestinales, como úlcera duodenal y gástrica, dispepsia no ulcerosa y gastritis activa y crónica (1,2). Se utilizan métodos tanto invasivos como no invasivos para diagnosticar la infección por H.pylori en pacientes con Síntomas de la enfermedad gastrointestinal. Los métodos de diagnóstico invasivos dependientes y costosos de la muestra incluyen una biopsia gástrica o duodenal seguida de una prueba de ureasa (presunto), cultivo y / o tinción histológica (3). Las técnicas no invasivas incluyen la prueba de aliento con urea, que requiere equipo de laboratorio costoso y exposición moderada a la radiación, y métodos serológicos.(4,5)

Los individuos infectados con H.pylori desarrollan anticuerpos que se correlacionan fuertemente con la infección histológicamente confirmada por H.pylori.(6,7,8)

El cassette de anticuerpos ACCU-TELL® H. pylori (sangre total / suero / plasma) es un método simple prueba que utiliza una combinación de partículas recubiertas con antígeno H. pylori y IgG antihumana para detectar cualitativamente y selectivamente los anticuerpos de H. pylori en sangre total, suero o plasma.

PRINCIPIO

El cassette de anticuerpos ACCU-TELL® H. pylori (sangre total / suero / plasma) es un inmunoensayo cualitativo basado en membrana para la detección de anticuerpos contra H. pylori en sangre total, suero o plasma.

En este procedimiento de prueba, la IgG antihumana se inmoviliza en la región de la línea de prueba. Una vez que la muestra se agrega a la ventana de muestra del dispositivo, reacciona con las partículas recubiertas con antígeno H. pylori en la prueba. Esta mezcla migra cromatográficamente a lo largo de la prueba e interactúa con la IgG antihumana inmovilizada. Si la muestra contiene anticuerpos contra H. pylori, aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba que indica un resultado positivo. Si la muestra no contiene anticuerpos contra H. pylori, no aparecerá una línea de color en esta región, lo que indica un resultado negativo. Para servir como un control de procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la región de la línea de control, lo que indica que se ha agregado el volumen adecuado de la muestra y que se ha producido la absorción de la membrana.

4.-Formas de presentación:

- 20 Cassettes de prueba

- 20 Pipetas/ goteros

- Buffer x 3 ml (0.02% NaN3+0.025% Sulfato de Kanamicina)

- Manual de instrucciones

REACTIVOS

La prueba contiene partículas recubiertas con antígeno H. pylori e IgG antihumana recubierta en la membrana.

5. Materiales requeridos no suministrados

Contenedor de recolección de muestra

Centrífuga

Temporizador

Para punción capilar de sangre completa

Lancetas

Tubos capilares heparinizados y pipeta dispensador (solo para sangre total por punción digital)

6-ESTABILIDAD Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

El kit puede conservarse a temperatura ambiente o refrigerado (2 – 30  ͦ C). El dispositivo de detección es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase sellado. El dispositivo de detección debe permanecer dentro del envase hasta su uso. NO CONGELAR. No lo utilice después de la fecha de caducidad.

7.- Precauciones y advertencias sobre su uso. Limitaciones del método, sustancias interferentes, etc:

- Sólo para uso diagnóstico profesional in vitro. No usar después de la fecha de vencimiento.

- La prueba debe permanecer en el envoltorio sellado hasta su uso.

- No comer, beber ni fumar en el área donde se manipulan las muestras o los kits.

- Manejar todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observar las precauciones establecidas contra los riesgos microbiológicos en todos los procedimientos y seguir los protocolos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.

- Usar ropa protectora, como batas de laboratorio, guantes desechables y protección ocular cuando se tomen las muestras de las pruebas.

- Todas las pruebas utilizadas, las muestras y el material potencialmente contaminado debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.

- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente los resultados.

LIMITACIONES

- La prueba rápida en cassette de anticuerpos H. pylori ACCU-TELL (sangre total / suero / plasma) es solo para uso diagnóstico in vitro. La prueba solo debe usarse para la detección de anticuerpos H. pylori en muestras de sangre completa, suero o plasma. Ni el valor cuantitativo ni la tasa de incremento de anticuerpos H. pylori se pueden determinar mediante esta prueba cualitativa.

- La prueba rápida en cassette de anticuerpos H. pylori ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) solo indica la presencia de anticuerpos de H. pylori en la muestra y no debe utilizarse como único criterio para el diagnóstico de la infección por H.pylori.

- Al igual que con todas las pruebas de diagnóstico, todos los resultados deben ser interpretados junto con otra información clínica disponible para el médico.

- Si el resultado de la prueba es negativo y los síntomas clínicos persisten, se recomiendan pruebas adicionales que utilicen otros métodos clínicos. Un resultado negativo no excluye en ningún momento la posibilidad de una infección por H. pylori.

8-Resumen y explicación del ensayo:

【OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA】

La prueba rápida en cassette de anticuerpos H. pylori ACCU-TELL  puede utilizarse usando sangre completa (venopunción o punción capilar), suero o plasma.

Para la recolección de muestra de sangre completa por punción capilar:

- Lave la mano del paciente con agua tibia y jabón o limpie con algodón con alcohol. Dejar secar.

- Masajear la mano sin tocar el sitio de punción frotando la mano hacia la punta del dedo medio o anular.

- Puncionar en la piel con una lanceta estéril. Limpiar el primer signo de sangre.

- Frotar suavemente la mano desde la muñeca a la palma y el dedo para formar una gota redonda de sangre sobre el sitio de la punción.

- Agregue la muestra de sangre completa por punción capilar a la prueba mediante el uso de un tubo capilar:

- Toque el extremo del tubo capilar con la sangre hasta que se llene aproximadamente 50 μL. Evitar las burbujas de aire.

- Colocar la pipeta en el extremo superior del tubo capilar, luego apretar la pipeta para dispensar la sangre completa al área de muestra del cassette de prueba.

- Separar suero o plasma de la sangre lo antes posible para evitar la hemólisis. Usar solo muestras claras no hemolizadas.

- Las pruebas se deben realizar inmediatamente después de que se hayan recolectado las muestras. No dejar las muestras a temperatura ambiente durante períodos prolongados. Las muestras de suero y plasma pueden ser almacenadas a 2 – 8°C hasta 3 días. Para almacenar a largo plazo, las muestras deben mantenerse por debajo los -20°C. La sangre completa recolectada mediante venopunción deben almacenarse a 2 – 8°C si la prueba se realizará dentro de 2 días de la recolección. No congelar las muestras de sangre completa. La sangre completa recolectada por punción capilar debe ser analizada inmediatamente.

- Poner las muestras a temperatura ambiente antes de realizar la prueba. Las muestras congeladas deben descongelarse completamente y mezclarse bien antes de realizar la prueba. Las muestras no deben congelarse y descongelarse repetidamente.

- Si se deben enviar muestras, deben embalarse de acuerdo con las regulaciones locales que cubren el transporte de agentes etiológicos.

9-Instrucciones de uso

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Permitir que la prueba, la muestra, el buffer y/o los controles alcancen la temperatura ambiente (15 – 30°C) antes de realizar la prueba.

1. Poner el envoltorio a temperatura ambiente antes de abrir. Retirar el cassette de prueba del envoltorio sellado y usar dentro de una hora.

2. Colocar el cassette en una superficie limpia y nivelada.

Para muestras de Suero o Plasma:

- Sostener la pipeta verticalmente y transferir 4 gotas de suero o plasma (aproximadamente 100 μL) al área de muestra, y encender el temporizador. Ver la ilustración a continuación.

Para muestras de Sangre Completa por Venopunción:

- Sostener la pipeta verticalmente y transferir 2 gotas de sangre completa (aproximadamente 50 μL) al área de muestra, después agregar 1 gota de buffer (aproximadamente 40 μL) y encender el temporizador. Ver la ilustración a continuación.

Para muestras de Sangre Completa por Punción Capilar:

- Para usar un tubo capilar: llenar el tubo capilar y transferir aproximadamente 50 μL de muestra de sangre completa por punción capilar al área de muestra del cassette de prueba, después agregar 1 gota de buffer (aproximadamente 40 μL) y encender el temporizador. Ver la ilustración a continuación.

3. Esperar a que aparezcan la línea(s). Leer los resultados a los 10 minutos. No interpretar los resultados después de 20 minutos.

10.- Interpretación de resultados:

POSITIVO:* Aparecen dos líneas. Una línea púrpura debe estar en la región de la línea de control (C) y otra línea aparentemente púrpura debe estar en la región de línea de prueba (T)

*NOTA: la intensidad de color en la región de línea de prueba (T) variará dependiendo de la concentración de anticuerpos H Pylori presente en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color en la región de línea de prueba (T) debe considerarse positivo.

NEGATIVO: Aparece 1 línea púrpura en la región de control (C). No aparece una línea coloreada en la región de prueba (T).

INVALIDO: La línea de control no aparece. El volumen de muestra es insuficiente o las técnicas de procedimiento son incorrectas son las razones más probables para la falla en la línea de control. Revisar el procedimiento y repetir la prueba con un cassette de prueba nuevo. Si el problema persiste, suspender el uso del kit de prueba inmediatamente y contactar a su distribuidor local.

11-Control de Calidad Interna

Se incluye un control de procedimiento en la prueba. Una línea púrpura que aparece en la región de control (C) se considera un control de procedimiento interno. Confirma que la membrana absorbe adecuadamente.

No se proporciona control estándar con este kit; sin embargo, se recomienda que los controles positivos y negativos se prueben como una buena práctica de Laboratorio para confirmar el procedimiento y verificar el rendimiento adecuado de la prueba.

12.- Descripción de las características del sistema: Sensibilidad, Precisión, Exactitud, Especificidad, Potencia y Estabilidad:

VALORES ESPERADOS

La prueba rápida en cassette de anticuerpos H. pylori ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) ha sido comparada con una prueba líder comercial (Productos con ventaja en el mercado) demostrando una precisión global de 91,4%.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN

Sensibilidad y Especificidad

La prueba rápida en cassette de anticuerpos H. pylori ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) se ha evaluado con muestras obtenidas de una población de individuos sintomáticos y asintomáticos que se presentaron para examen endoscópico.

La biopsia (cultivo) sirvió como método de referencia para el cassette de anticuerpos H. pylori ACCU-TELL (Sangre completa / suero / plasma).

Histología y una prueba rápida de ureasa (RUT) se realizaron en todas las muestras de cultivo negativos.

Se consideró  la muestra positiva si el cultivo fue positivo.

Las muestras también se consideraron positivas si el cultivo fue negativo, pero tanto la histología como la RUT fueron positivas.

El resultado muestra que la sensibilidad de la prueba rápida en  cassette de anticuerpos ACCU-TELL® H. pylori (Sangre completa / suero / plasma) es 93.8% y la especificidad es 89.7% en relación a la biopsia / Histología / RUT.

| Método |  | Biopsia/Histología/RUT |  | Resultados Totales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCU-TELL Prueba Rápida en Cassette Anticuerpos H. pylori | Resultados | Positivos | Negativos |  |
|  | Positivos | 122 | 19 | 141 |
|  | Negativos | 8 | 166 | 174 |
| Resultados totales |  | 130 | 185 | 315 |

Sensibilidad Relativa: 93.8% (88.2%-97.3%)

Especificidad Relativa: 89.7% (84.4%-93.7%)*

Precisión: 91.4% (87.8%-94.3%) *

*Intervalo de Confianza 95%

PRECISIÓN

Intra – Ensayo

La precisión interna se ha determinado mediante el uso de 10 repeticiones de al menos 4 muestras: una negativa, una baja positiva, una media positiva y una alto positiva.

Los valores negativo, bajo positivo, medio positivo y alto, fueron identificadas correctamente >99% de las veces.

Inter – Ensayo

La precisión entre corridas se ha determinado mediante 10 ensayos independientes en las mismas 4 muestras: una negativa, una baja positiva, una media positiva y una alto positivo.

Se analizaron tres lotes diferentes de la prueba rápida en cassette de anticuerpos H. pylori ACCU-TELL (Sangre completa/Suero/Plasma) han sido probados usando estas muestras. Las muestras fueron identificadas correctamente >99% de las veces.

Reactividad cruzada

Los sueros que contienen cantidades conocidas de anticuerpos contra H.pylori han sido probado con hepatitis A, B, C, E, VIH y sífilis. Sin reactividad cruzada se observó, lo que indica que la prueba rapida en cassette H. pylori ACCU-TELL (sangre completa / suero / plasma) tiene un alto grado de Especificidad para anticuerpos contra H. pylori.

Sustancias Interferentes

La prueba rapida en cassette ACCU-TELL® H. pylori (sangre completa / suero / plasma) ha sido probado para detectar posibles interferencias de muestras visiblemente hemolizadas y  muestras lipémicas, así como muestras de  suero que contienen altos niveles de bilirrubina. Además, no se observó interferencia en muestras  que contenían hasta 1,000 mg / dL hemoglobina; hasta 1.000 mg / dL de bilirrubina; y hasta 2,000 mg / dL albúmina de suero humano.

13.- Referencias Bibliográficas:

1. Marshall, BJ, McGechie, DB, Rogers, PAR and Glancy, RG. Pyloric Campylobacter infection and gastroduodenal disease. Med. J. Australia. (1985), 149: 439-44.

2. Soll, AH. Pathogenesis of peptic ulcer and implications for therapy. New England J. Med. (1990), 322: 909-16.

3. Hazell, SL, et al. Campylobacter pyloridis and gastritis I: Detection of urease as a marker of bacterial colonization and gastritis. Amer. J. Gastroenterology. (1987), 82(4): 292-96.

4. Loffeld, RJLF, et al. Usefulness of several commercial enzyme-linked immunoassays for detection of Helicobacter pylori infection in clinical medicine. Euro. J. Gastroen. Hepa. (1993) 5:333-37.

5. Cutler, AF, et al. Accuracy of invasive and non-invasive tests to diagnose Helicobacter pylori infection. Gastroenterology.(1995), 109: 136-141.

6. Ansorg, R, Von Recklinghausen, G, Pomarius, R and Schmid, EN. Evaluation of techniques for isolation, subcultivation and preservation of Helicobacter pylori. J. Clin. Micro. (1991), 29:51 53.

7. Pronovost, AP, Rose, SL, Pawlak, J, Robin, H and Schneider, R. Evaluation of a new immunodiagnostic assay for Helicobacter pylori antibody detection: Correlation with histopathological and microbiological results. J. Clin. Micro. (1994), 32: 46-50.

8. Megraud, F, Bassens-Rabbe, MP, Denis, F, Belbouri, A and Hoa, DQ. Seroepidemiology of Campylobacter pylori infection in various populations. J. Clin. Micro. (1989), 27: 1870-3.

Establecimiento elaborador: AccuBioTech Co. Ltd.

Building 10, N° 28, Yuhua Road, 101300, Beijing, China

Importador: IRAOLA y CIA. S.A.

Viamonte 2146 – Piso 7º y 10º Tel. 4952-9800

Ciudad de Buenos Aires – (CP 1056ABH) – Argentina

Director Técnico: Farmacéutica  SUSANA E INDABURU –  M.N. 11653

Autorizado por la A.N.M.A.T. PM 95-232